- MODBUS-RTU协议

# 数据格式说明

1、1通讯模式

本仪表采用MODBUS RTU格式。

协议用于主从查询模式，进行数据通讯。通讯流程如下图。

在RTU模式下，数据格式说明如下。

1、2数据格式

数据格式为n,8,1（1个起始位、8个数据位、无校验、1个停止位）

波特率可选五种，1200、2400、4800、9600、19200

其中：T1、T2、T3、T4为每帧之间的时间间隔，两帧之间的传输必须大于间隔时间。

1、3地址

协议中规定仪表的地址为“01-99”，“0”地址用于广播，本协议不支持广播，其余地址保留。

# 命令说明

2.1 本仪表使用了MODBUS协议中3条指令：

| 命令03（HEX） | 读单个或多个寄存器 |  |
| --- | --- | --- |
| 命令06（HEX） | 写单个寄存器 | 此命令包含在“命令10”中 |
| 命令10（HEX） | 写多个寄存器 | 此命令包含“命令6” |

2.2 数据格式

协议中的数据包括:16进制数、整数、BCD码、浮点数

寄存器地址下列表中的属性指数据的读写属性，R-只读；W-写；R/W-既可读，也可写入。

- 单精度浮点数SINGLE格式为IEEE754，数据由低到高。

32位浮点数共计32位，折合4字节。

由最高到最低位分别是第31、30、29、……、0位 。

| 31 | 30-23 | 22-0 |
| --- | --- | --- |
| S | 阶码 | 尾数 |

31位是符号位(S)，1表示该数为负，0反之；

30-23位，一共8位是阶码；

22-0位，一共23位是尾数。

- BCD码格式有两种：

格式1:4字节BCD编码，数据低→高，如数据20100617,表示为4字节

| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址低 |  |  |  |  |  |  | 地址高 |

格式2: (内部应用)6字节BCD编码,表示固定小数点的数据，数据低→高，如12345.678表示为6字节

| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5· | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址低 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地址高 |

小数点默认为第9位数的后面。

- 无符号整数Uint为0-65536。

各指令的格式及示例见下面的说明。

命令3格式如下（读寄存器命令）：

MODBUS 请求

| 仪表地址 | 1 BYTE | 01-99 |
| --- | --- | --- |
| 功能码 | 1 BYTE | 03 |
| 起始地址 | 2 BYTE | 0-FFFF |
| 读取数量 | 2 BYTE | 1-7D |
| CRC低位 | 1 BYTE |  |
| CRC高位 | 1 BYTE |  |

MODBUS 响应

| 仪表地址 | 1 BYTE | 01-99 |
| --- | --- | --- |
| 功能码 | 1 BYTE | 03（06、10） |
| 字节计数 | 1 BYTE | N |
| 输入状态 | N*2 BYTE |  |
| CRC低位 | 1 BYTE |  |
| CRC高位 | 1 BYTE |  |

错误 响应

| 仪表地址 | 1 BYTE | 01-99 |
| --- | --- | --- |
| 功能码 | 1 BYTE | 03（06、10）+ 80 |
| 错误代码 | 1 BYTE | 01、02、03 |
| CRC低位 | 1 BYTE |  |
| CRC高位 | 1 BYTE |  |

举例

| 请求 |  | 响应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 域名称 | 数据（hex） | 域名称 | 数据（hex） |
| 仪表地址码 | 01 | 仪表地址码 | 01 |
| 功能码 | 03 | 功能码 | 03 |
| 起始地址高(字节) | 00 | 字节计数 | 06 |
| 起始地址低(字节) | 6B | 寄存器高（108） | 02 |
| 读取数量高(字节) | 00 | 寄存器低（108） | 2B |
| 读取数量低(字节) | 03 | 寄存器高（109） | 00 |
|  |  | 寄存器低（109） | 00 |
|  |  | 寄存器高（110） | 00 |
|  |  | 寄存器低（110） | 64 |
| CRC校验 | 校验码 | CRC校验 | 校验码 |

命令6格式如下（写单个字节）：

MODBUS 请求

| 仪表地址 | 1 BYTE | 01-99 |
| --- | --- | --- |
| 功能码 | 1 BYTE | 10 |
| 寄存器地址 | 2 BYTE | 0-XFFFF |
| 寄存器内容 | 2 BYTE |  |
| CRC低位 | 1 BYTE |  |
| CRC高位 | 1 BYTE |  |

MODBUS 响应

| 仪表地址 | 1 BYTE | 01-99 |
| --- | --- | --- |
| 功能码 | 1 BYTE | 03（06、10） |
| 寄存器地址 | 2 BYTE | 0-FFFF |
| 寄存器内容 | 2 BYTE |  |
| CRC低位 | 1 BYTE |  |
| CRC高位 | 1 BYTE |  |

错误 响应

| 仪表地址 | 1 BYTE | 01-99 |
| --- | --- | --- |
| 功能码 | 1 BYTE | 03（06、10）+ 80 |
| 错误代码 | 1 BYTE | 01、02、03 |
| CRC低位 | 1 BYTE |  |
| CRC高位 | 1 BYTE |  |

举例

| 请求 |  | 响应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 域名称 | 数据（hex） | 域名称 | 数据（hex） |
| 仪表地址码 | 01 | 仪表地址码 | 01 |
| 功能码 | 06 | 功能码 | 06 |
| 寄存器地址高 | 00 | 起始地址高(字节) | 00 |
| 寄存器地址低 | 6B | 起始地址低(字节) | 6B |
| 高位寄存器值 | 00 | 高位寄存器值 | 00 |
| 低位寄存器值 | 0F | 低位寄存器值 | 0F |
| CRC校验 | 校验码 | CRC校验 | 校验码 |

命令10格式如下（写多个字节）：

MODBUS 请求

| 仪表地址 | 1 BYTE | 01-99 |
| --- | --- | --- |
| 功能码 | 1 BYTE | 10 |
| 寄存器起始地址 | 2 BYTE | 0-FFFF |
| 寄存器数量 | 2 BYTE | 1-7D |
| 字节计数 | 1 BYTE | N |
| 设置内容 | N*2 BYTE |  |
| CRC低位 | 1 BYTE |  |
| CRC高位 | 1 BYTE |  |

MODBUS 响应

| 仪表地址 | 1 BYTE | 01-99 |
| --- | --- | --- |
| 功能码 | 1 BYTE | 03（06、10） |
| 寄存器起始地址 | 2 BYTE | 0-FFFF |
| 寄存器数量 | 2 BYTE |  |
| CRC低位 | 1 BYTE |  |
| CRC高位 | 1 BYTE |  |

错误 响应

| 仪表地址 | 1 BYTE | 01-99 |
| --- | --- | --- |
| 功能码 | 1 BYTE | 03（06、10）+ 80 |
| 错误代码 | 1 BYTE | 01、02、03 |
| CRC低位 | 1 BYTE |  |
| CRC高位 | 1 BYTE |  |

举例

| 请求 |  | 响应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 域名称 | 数据（hex） | 域名称 | 数据（hex） |
| 仪表地址码 | 01 | 仪表地址码 | 01 |
| 功能码 | 10 | 功能码 | 10 |
| 起始地址高 | 00 | 起始地址高(字节) | 00 |
| 起始地址低 | 6B | 起始地址低(字节) | 6B |
| 设置数量高 | 00 | 设置数量高(字节) | 00 |
| 设置数量低 | 02 | 设置数量低(字节) | 02 |
| 字节数 | 4 |  |  |
| 设置寄存器高 | 00 |  |  |
| 设置寄存器低 | 0F |  |  |
| 设置寄存器高 | 06 |  |  |
| 设置寄存器低 | 08 |  |  |
| CRC校验 | 校验码 | CRC校验 | 校验码 |

# 数据项定义

记录信息表

| 属性 | 地址 （hex/word） | 寄存器长度（word） | 数据类型 | 描述 | 说明 | 备注 (举例) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采集数据信息 |  |  |  |  |  |  |
| R | 0001 | 2 | SINGLE | M3/h | 瞬时流量 |  |
| R | 0003 | 2 | SINGLE | M3/h | 累积流量 |  |
| R | 0005 | 2 | SINGLE | V | CPU电压 |  |
| 流量信息 |  |  |  |  |  |  |
| R/W | 0007 | 2 | SINGLE | M3/h | 满量程 | 备用 |
| R/W | 0009 | 2 | SINGLE | M3/h | 小流量切除 | 备用 |
| 修正信息 |  |  |  |  |  |  |
| R/W | 0010 | 2 | SINGLE | K | 仪表平均系数 | 备用 |
| R/W | 0012 | 2 | SINGLE | F1 | 频率1点 | 备用 |
| R/W | 0014 | 2 | SINGLE | K1 | 系数补偿1点 | 备用 |
| R/W | 0016 | 2 | SINGLE | F2 | 频率2点 | 备用 |
| R/W | 0018 | 2 | SINGLE | K2 | 系数补偿2点 | 备用 |
| R/W | 001A | 2 | SINGLE | F3 | 频率3点 | 备用 |
| R/W | 001C | 2 | SINGLE | K3 | 系数补偿3点 | 备用 |
| R/W | 001E | 2 | SINGLE | F4 | 频率4点 | 备用 |
| R/W | 0020 | 2 | SINGLE | K4 | 系数补偿4点 | 备用 |
| R/W | 0022 | 2 | SINGLE | F5 | 频率5点 | 备用 |
| R/W | 0024 | 2 | SINGLE | K5 | 系数补偿5点 | 备用 |
| R/W | 0026 | 1 | UINT | T | 阻尼时间 | 备用 |
| R/W | 0027 | 1 | UINT | FH | 频率上限 | 备用 |
| 输出信息（备用） |  |  |  |  |  |  |
| R/W | 0030 | 1 | Uint | POUT | 脉冲输出选择 | 1：L/PULSE 2：10L/PULSE 3：100L/PULSE |
| R/W | 0031 | 2 | SINGLE | ZERO | 4mA电流调整 | 零点流量M3/h |
| R/W | 0033 | 2 | SINGLE | FULL | 20mA电流调整 | 满度流量M3/h |
| 通讯信息（备用） |  |  |  |  |  |  |
| R/W | 0040 | 1 | Uint | BAUD | 波特率 | 1:1200 2:2400 3:4800 4:9600 5:19200 |
| R/W | 0041 | 1 | Uint | ADR | 通信地址 | 01-99 |
| 辅助信息（备用） |  |  |  |  |  |  |
| R/W | 0050 | 1 | BCD-1 | SERNO | 仪表序列号 | 20100617 |
| R/W | 0052 | 1 | BCD-1 | TIME | 仪表出厂日期 | 20100617 |
| R/W | 0054 | 1 | BCD-1 | VER | 版本号 | 10 |

# 版本

| 版本号 | 日期 | 描述 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2010-6-13 | 创建 |  |

# 参考

- Modicon-Modbus Protocol Reference Guide (PI-MBUS-300);REV J;June,1996

# 6.自定义RS485通讯协议

- 通讯线路：采用RS485数据通讯线路，半双工通讯

- 通讯协议：（1200 2400 4800 9600 19200），NONE/0DD/EVEN，8位数据，1停止位

- 读瞬时流量、累积流量

- 1.主机命令格式

| - 0 | - 1 | - 2 |
| --- | --- | --- |
| - 指令包包头 | - 设备地址高位(ASCII) | - 设备地址低位(ASCII) |
| - 5a | - 30~39 | - 30~39 |

- 2.设备回应格式

| - 0 | - 1 | - 2 | - 3~9 | - 10~20 | - 21 | - 22 | - 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 返回包包头 | - 设备地址高位(ASCII) | - 设备地址低位(ASCII) | - 瞬时流量(ASCII) | - 累积流量(ASCII) | - 累加和高位 | - 累加和低位 | - 结束符 |
| - 3d | - 30~39 | - 30~39 | - xxxxxxx | - xxxxxxxxxxx | - xx | - xx | - ff |

- 注:流量计返回数据格式定义：

- 瞬时流量：   xxxxxxx          7字节

- 累积流量：   xxxxxxxxxxx      11字节

- 读流量数据举例（以下数据均为十六进制）：

- 指令包： 5a                                         包头

- 32 34                                      流量计485地址

- 返回包： 3d                                         包头

- 32 34                                      流量计485地址

- 31 32 33 2e 34 35 36                       瞬时流量=123.456 m3/h

- 20 20 20 20 20 31 32 33 34 2e 35           累积流量=1234.5 m3

- 03 d3                                      累加和高位、累加和低位

- ff											结束符